L’ACCERTAMENTO CHIMICO-TOSSICOLOGICO

SU MATRICI BIOLOGICHE- INTERPRETAZIONE E SICUREZZA DI QUALITA’ DEL DATO ANALITICO

Luciano TEDESCHI,  Sergio MAIETTI

Servizio di Tossicologia Forense e Antidoping

Azienda Ospedaliera - Università di Padova

L’ attività del Laboratorio di Tossicologia forense si esplica mediante il rilevamento, l’identificazione e la quantificazione di xenobiotici in materiale biologico e non biologico. A compendio di tali fasi analitiche si pone l’interpretazione dei risultati, da rapportare alle finalità delle medesime analisi.

Le prevalenti aree di analisi su materiale biologico sottendono finalità classificabili come “Tossicologia forense del cadavere “ o “ Tossicologia forense del vivente “.

La Tossicologia forense del cadavere è impegnata : nel determinare nei fluidi e tessuti l'assenza o la presenza di droghe e loro metaboliti, di etanolo ed altre sostanze volatili, ossido di carbonio ed altri gas, metalli, ed altre sostanze chimiche tossiche, valutare il ruolo delle suddette sostanze come fattore causale o concausale del determinismo e della dinamica della morte.

La Tossicologia forense del vivente è impegnata nel : determinare l'assenza o la presenza di etanolo e di altre droghe e sostanze chimiche nel sangue, nell’aria espirata, nei capelli o su altri appropriati campioni biologici, valutare il ruolo delle suddette sostanze nella modificazione dell’abilità e del comportamento(Ferrara S.D. e coll. 1991).

L’impegno del Laboratorio nelle aree sopra esposte risulta complesso in ragione delle variabili "preanalitiche" e le variabili "analitiche". Tra le variabili preanalitiche si annoverano: la quantità della dose assunta, la frequenza e la modalita' dell'assunzione (mono-, poli-), l'intervallo tra l’assunzione ed il prelievo, la modalita' del prelievo, l'intervallo tra il prelievo e l'analisi.

Tra le variabili analitiche si annoverano: l'elevato numero, la grande varieta' di struttura chimica, della volatilita', dei gruppi funzionali, dei valori di pKa, gli ampi intervalli di concentrazione nei liquidi biologici in funzione della relativa dose assunta, la modalite' di conservazione del campione e la frequente carenza di studi farmacocinetici e farmacodinamici degli xenobiotici, la diversità delle matrici biologiche, le potenziali interferenze analitiche dovute alle sostanze esogene, endogene e putrefattive. Il complesso delle variabili sovraesposte fa si che “ ogni analisi costituisca al limite, un caso individuale e non sussistano regole applicabili a tutti gli xenobiotici e a tutte le situazioni”.

Con il diffondersi del mercato clandestino della droga, il Laboratorio di Tossicologia  forense è altresi' impegnato da decenni nell’ analisi su campioni non biologici(Ferrara S.D.  e coll. 1992), al fine di fornire contributi di :

-  informazione ed allertamento su nuove droghe ;

-  valutazione della droga circolante a livello Locale e Nazionale ;

-  individuazione dei maggiori canali di distribuzione,

-  identificazione dei mezzi usati dai trafficanti per aggirare i sistemi di controllo ;

-  informazione sulle sostanze impiegate nei tagli o nel trattamento della droga ;

-  necessità di tempestivi adeguamenti legislativi.

La complessità dei compiti e le difficoltà insite nel loro espetamento determinano una crescente attenzione sulla necessità di perseguire l’affidabilità del risultato analitico e di garantire la “ sicurezza di qualità “ alla quale è dedicata l’esposizione di questo capitolo.

Sicurezza di Qualità

Il compito fondamentale del Laboratorio consiste nell’assicurare la correttezza del dato analitico, ovvero che l'assegnazione di Positivita' o Negativita' ad un dato campione sia corrispondente  all'effettiva presenza od assenza in quel campione dello xenobiotico identificato, trattasi cioè di garantire un'adeguato livello di Sicurezza di Qualita' delle prestazioni e d'impegnarsi nel miglioramento delle stesse. La Sicurezza di Qualita' è garantibile intervenendo : a livello logistico-organizzativo, analitico, di controllo ed interpretativo.

La Sicurezza di Qualita' < logistico-organizzativa > deve riguardare ::

- la raccolta e la conservazione del campione

- la catena di custodia

- il personale

- la validazione del metodo e lo sviluppo e l'aggiornamento di registri e manuali tecnici

- i reagenti e le sostanze di riferimento

- la trascrizione e la trasmissione dei risultati

Raccolta del campione

Fondamentale operare una corretta selezione, raccolta ed invio dei campioni biologici e non biologici per l’analisi tossicologica secondo le linee guida esposte in APPENDICE A, B e C.

Conservazione del campione

CONSERVAZIONE A BREVE TERMINE.

Non appena giunti in Laboratorio i campioni devono essere conservati in frigorifero fino al momento dell'analisi o del trasferimento per la conservazione a lungo termine.

Per la conservazione occorre disporre di un sistema di refrigerazione sicuro monitorizzato e dotato di un sistema d’allarme e di una temperatura di 6 °C.

E' importante disporre di un sistema di alimentazione elettrica in grado di intervenire nei casi di prolungata rottura dell'impianto principale. In ogni caso, e' accettabile il trasferimento documentato in un altro luogo sicuro.

CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE.

I campioni risultati positivi all’analisi e i loro rispettivi campioni di controllo devono  essere posti in freezer a -18oC per un periodo di tempo di almeno 12 mesi dalla data di comunicazione dei risultati, a condizione che non sussistano disposizioni diverse dell'Istituzione che richiede l'accertamento.

E’ buona regola utilizzare, soprattutto per i campioni di sangue, dei preservanti come il NaF.

I campioni negativi all’analisi, possono essere eliminati dopo le 24-48 ore dalla comunicazione dei risultati.

Catena di custodia

Il modulo relativo alla catena di custodia deve essere predisposto in modo da seguire il campione dal luogo del prelievo al Laboratorio. Il modulo deve essere incorporato  nel modulo di richiesta d'analisi inoltrato al Laboratorio. La manipolazione ed il trasporto di un campione da una persona o da un luogo ad un'altro deve essere sempre documentato.

Ciascun campione deve essere posto in contenitori idonei a minimizzare la sua degradazione, contaminazione e/o rottura nella spedizione. Questi contenitori devono essere immediatamente e fermamente sigillati, allo scopo di eliminare manomissioni non rilevabili. La confezione contenente il campione deve essere aperta solo in un'area sicura del Laboratorio, dove può accedere la persona designata alla ricezione dei campioni. Ogni trasferimento del campione, o sue aliquote prelevate per l'analisi, deve essere documentata su apposito registro permanente del Laboratorio.

Personale

Il Laboratorio di Tossicologia Forense deve essere diretto da persona qualificata per   cultura scientifica ed esperienza, idonee ad assumere le richieste responsabilita' professionali, organizzative, formative ed amministrative. Il Direttore del Laboratorio ha la responsabilità di a) assicurare che il personale del Laboratorio sia adeguatamente addestrato e messo alla prova per condurre il lavoro e b) preservare la competenza del personale monitorandone le prestazioni e verificandone le capacità. Il Direttore è responsabile dello sviluppo e dell’aggiornamento di un completo manuale delle procedure osservato dal personale che esegue i tests. Il manuale deve comprendere le procedure amministrative ed i metodi analitici e deve essere revisionato, firmato e datato allorchè sia reso operativo o cambiato. Il Direttore deve avere conoscenza delle procedure legali che si applicano quando un campione è acquisito, processato e conservato e quando i dati sono presentati come parte di un procedimento giudiziario. Il restante personale del Laboratorio varia in funzione della grandezza e degli impegni del Laboratorio, ma deve sempre comprendere: a) un tossicologo supervisore, dotato di sufficiente tirocinio ed esperienza su tutte le procedure amministrative ed analitiche, in grado di supervisionare il lavoro di tutti gli analisti e fungere da Direttore in assenza di quest'ultimo. b) di uno (o piu') analista laureato in grado di modificare le procedure di prova per le diverse classi di sostanze comprese nella lista delle prestazioni del Laboratorio, in grado, altresi', di supervisionare il lavoro di tecnici con minore esperienza e, nel caso di grandi Laboratori, in grado di condurne una Sezione. c) piu' tecnici analisti, in grado di eseguire i tests per uno o piu' analiti. Il Direttore, per quanto consentitogli dalla legge, deve esercitare sufficienti sforzi al fine d'assicurare che tutto il personale mantenga comportamenti adeguati alla sicurezza del Laboratorio.

Validazione del metodo e sviluppo di Registri e Manuali Tecnici

La buona prassi di Laboratorio (GLP ) riguarda l'organizzazione, il processo e le condizioni con cui sono programmate, effettuate, controllate, registrate e documentate le attivita' del Laboratorio. Le prescrizioni dettate dalle GPL, concepite per accrescere la qualita' e la validita' dei dati relativi alle prove effettuate, sono molto importanti per il quotidiano funzionamento del Laboratorio. " Se si effettuano esperimenti secondo GPL, con l'ausilio o meno di un computer, un ispettore, deve essere in grado, di consultare i registri delle attivita' e di stabilire con facilita' da chi e' stato condotto il lavoro, come e perche', da quale responsabile delle prove e' stato controllato, quali strumenti sono stati utilizzati, quali risultati sono stati ottenuti, le difficoltà presentatesi e come sono state risolte" (Weller D.L.M. 1988). Sebbene non esista ancora in Italia una chiara normativa che regoli l'attivita' dei Laboratori che eseguono accertamenti in ambito Forense e che ne stabiliscano i requisiti, è' prioritario per il Direttore impegnare le migliori risorse disponibili per ottenere l'accreditamento del Laboratoorio, vale a dire il riconoscimento formale sulla competenza ad effettuare specifiche determinazioni.

Prima dell'impiego routinario un metodo analitico deve essere validato per garantire che lo stesso effettui in modo affidabile le operazioni per le quali è stato allestito. Sebbene non sussistano direttive ufficiali sui liquidi biologici, i parametri di validazione piu' utilizzati sono i seguenti:

- Selettivita', Precisione, Accuratezza, Linearita', Campo di validita', Limite di rivelazione, Limite di quantificazione

Sebbene Selettivita' e Specificita' siano spesso impiegate in modo equipollente, il termine specificità si riferisce ad un metodo che genera una risposta per un solo analita, mentre il termine selettività si riferisce ad un metodo che fornisce risposte che possono essere o meno distinte per un certo gruppo di analiti. Se la risposta per l'analita d'interesse si distingue dagli altri del gruppo, il metodo si definisce selettivo.

La Selettivita' in cromatografia liquida si ottiene scegliendo una idonea colonna e condizioni cromatografiche, come la composizione della fase mobile, la temperatura della colonna e la lunghezza d'onda del rivelatore.

Nei campioni biologici non e' possibile valutare il livello d'interferenza e quindi di selettivita' di un metodo da una semplice misura del bianco, ma e' buona regola esaminare piu' bianchi di origine diversa o controllare che l'intercetta della curva di calibrazione non sia molto diversa da zero.

In cromatografia e' importante stabilire se i picchi eluiti dalla colonna sono puri e questo esame puo' essere facilitato se si dispone di rivelatori specifici come in HPLC del rivelatore UV-Visibile a serie di diodi (DAD). Il rivelatore in questo caso acquisisce gli spettri on-line durante l'intero processo di eluizione della colonna e dai dati spettrali si possono ricavare segnali multipli e gli spettri possono essere memorizzati per successive valutazioni intese a discutere l'omogeneita' dei picchi:

- calcolando il rapporto di assorbanza dei segnali acquisiti a due diverse lunghezza d'onda;

- confrontando gli spettri UV, normalizzati, campionati su diverse sezioni del picco;

- calcolando il rapporto tra le aree di due picchi acquisiti a due diverse lunghezze d'onda, in un campione di riferimento e nel campione sconosciuto;

- normalizzando i segnali acquisiti a due diverse lunghezze d'onda e paragonando i loro tempi di ritenzione.

La Precisione e' definita dalla concordanza dei risultati ottenuti in una serie di repliche distinte, in condizioni sperimentali costanti, di una stessa analisi su uno stesso campione. Anche con la strumentazione piu' perfezionata e con il Personale piu' qualificato non si puo' evitare in senso assoluto un errore, cioe' il dispedersi dei singoli valori misurati in uno stesso campione intorno ad un cosidetto "valore medio" (errore casuale). La precisione si misura in termini di deviazione standard (SD). A seconda che la variabilita' dei risultati analitici di un metodo sia riferito ad un Laboratorio, ad un operatore che utilizzano un solo strumento o sia riferito a Laboratori, operatori e strumenti diversi, si parla di ripetibilita' e riproducibilita' rispettivamente. La deviazione standard  della riproducibilita' e' di solito due o tre volte piu' grande di quella della ripetibilita'. La precisione dei tempi di ritenzione dei picchi e' un elemento fondamentale per un sistema di separazione cromatografico, poiche' rappresenta il dato fondamentale per l'identificazione di un analita; parimenti importante e' la precisione dell'area e dell'altezza dei picchi perche' questi parametri sono utilizzati per l'analisi quantitativa. La precisione dovrebbe essere calcolata a concentrazioni diverse di analita (bassa, media ed alta concetrazione).

-La precisione non esprime nulla sulla "accuratezza" di un'analisi quantitativa. Nonostante una buona precisione, i valori misurati possono differire sensibilmente dal valore "vero" (ad es. valore teorico di un sangue di controllo). Si parla allora di errore sistematico espresso dalla deviazione del "valore medio misurato" dal "valore vero". I valori reali che permettono di stabilire l'accuratezza possono essere ottenuti in due modi: uno e' quello di confrontare i risultati ottenuti con quelli di un metodo di riferimento stabilito ; in questo modo si da' per scontata la totale mancanza di errori del metodo di riferimento. Oppure, e' possibile misurare l'accuratezza aggiungendo alla matrice del campione d'interesse una concentrazione conosciuta di analita di riferimento. Dopo estrazione della matrice e determinazione strumentale, la risposta viene confrontata con quella dell'analita di riferimento aggiunto al solvente puro. L'efficienza dell'estrazione dalla matrice (espressa come percentuale di risposta del riferimento puro non sottoposto ad alcun pretrattamento) è definita come recupero totale, mentre si parla di recupero relativo quando si confronta la risposta della matrice (ad esempio urina) con la risposta del solvente puro (ad esempio acqua).

I valori di recupero possono essere determinati con metodi che utilizzano lo standard esterno o lo standard interno, in quest'ultimo caso il recupero dello stesso deve essere determinato indipendentemente. Il metodo con standard interno prevede l'aggiunta di una sostanza quanto prima possibile nell'ambito della procedura analitica, per compensare perdite di campione durante l'estrazione, la purificazione e la separazione finale. Lo standard interno deve essere completamente risolto dagli altri picchi del tracciato cromatografico ed avere proprieta' fisiche e chimiche il piu' possibile simili all'analita d'interesse. Lo standard interno non deve essere presente nel campione, ne' costituire un possibile prodotto di degradazione. Normalmente lo standard interno e' costituito da sostanze analoghe, omologhe ed isomeri.

Particolare attenzione deve essere rivolta agli standard interni ideali per l'analisi quantitativa GC-MS, ovvero agli standard interni deuterati.

Una fondamentale proprieta' di un metodo analitico e' che non presenti errori sistematici. Essa puo' essere valutata applicando il metodo analitico ad un campione di controllo a concentrazione nota dell'analita d'interesse. L'errore casuale puo' determinare la non corrispondenza della quantita' misurata rispetto alla quantita' attesa (valore noto) anche quando non sono presenti errrori sistematici. Al fine di decidere se la differenza tra i valori osservati e quelli standard debbano imputarsi a errori casuali, si deve utilizzare un appropriato test statistico come il test di significativita'. (Analyst, September 1988, Vol.13-Basic Statistical Methods For Analytical Chemestry. Part I. Statistics Of Repeated Measurements. A Review  Jane C. Miller and James N. Miller)

La Linearita' di un metodo analitico e' la sua capacita' di produrre risultati direttamente proporzionali alle concentrazioni degli analiti nei campioni. La linearita' viene valutata con una serie di campioni di riferimento a diverse concentrazioni che vanno in genere  dal 25-50 % al 150-200% del campo d'interesse previsto. Un'equazione di regressione lineare applicata ai risultati dovrebbe avere un'intercetta non molto diversa da zero. E' sempre bene ispezionare la curva di calibrazione visivamente su carta per grafici o sul monitor del computer. Uno dei punti di calibrazione deve essere un "blank". E' cattiva consuetudine  sottrarre il segnale blank da quello degli altri standard prima di plottare il grafico. Il punto del blank e' soggetto ad errori come tutti gli altri punti e deve essere trattato allo stesso modo.  Se due risultati x1 ed x2 hanno rispettivamente y1 ed y2 come errori casuali, all'errore casuale di x1-x2 non corrisponde a y1-y2. La sottrazione seriata del blank complica la corretta stima dell'errore casuale sulla curva di calibrazione che non puo' passare esattamente per l'origine.La linearita' e' spesso testata utilizzando il coefficiente di correlazione ( r ) o come suggerito dal "Analytical Methods Commitee", mediante il "Metodo ponderato dei minimi quadrati".

Limite di Rivelabilita' (LOD) La capacita' di rivelare minime quantita' di analita e' una caratteristica di molte tecniche strumentali ed e' spesso la maggiore ragione del loro impiego. Il limite di rivelabilita' (LOD) e' la minima quantita' di sostanza che l'analista puo' rivelare perche' essa fornisca una risposta strumentale significativamente superiore al blank. Ci sono molte ragioni per cui il LOD di un dato metodo e' differente in differenti Laboratori, quando esso sia applicato a campioni differenti o usato da operatori diversi e, per questo, e' erroneo parlare di LOD di un metodo analitico in valore assoluto. Il LOD non va confuso con la "sensitivity" che e' semplicemente la pendenza della curva di calibrazione. Le piu' comuni definizioni del LOD, quale parametro statistico, derivano dall'equazione:

YL = YB + KSd

YB = segnale del blank

Sd = deviazione standard del blank

K   = costante

Ogni campione che da' un segnale maggiore di YL e' assunto contenere una certa quantita' di analita, mentre i campioni che danno segnali minori di YL sono riportati non contenere quantita' rivelabili di analita.

La costante K e' a discrezione dell'analista, sebbene secondo le raccomandazioni IUPAC sia normalmente fissata a 3; con K=3 c'e' la probabilita' dello 0.135% che un analita sia riportato presente quando in realta' e' assente.

Limite di Quantificazione (LOQ) è la quantita' di sostanza che produce una risposta riproducibile, vale a dire la concentrazione di analita che puo' essere determinata con una particolare deviazione standard relativa (RSd). Una comune definizione di LOQ :

YB + 10Sd

che indica un RSd del 10%.

Reagenti, Soluzioni e Sostanze di Riferimento

Tutti i reagenti e le soluzioni stoccate in Laboratorio devono essere etichettati e portare l’indicazione di identità, titolo, modalità di conservazione e la data di scadenza, sulla base della documentazione tecnica o dell’esperienza di Laboratorio.

E’ buona regola riportare anche la data di apertura, molto utile ed importante per alcune sostanze come l’etere e il cloroformio.

Le sostanze di riferimento ( standard) sono di estrema importanza in quanto utilizzate per operazioni strumentali di calibrazione. L’accuratezza del metodo analitico è in primo luogo legata all’accuratezza del titolo dello standard di riferimento. La purezza delle sostanze di riferimento e le altre caratteristiche che lo definiscono propriamente devono essere documentate per ogni lotto. Nel caso non fosse possibile acquistare sostanze di riferimento certificate da fornitori autorizzati è obbligatorio analizzarle, certificarle e solo successivamente utilizzarle quali standard.

Trascrizione trasmissione dei risultati

Il documento scritto di risposta  deve includere tutte le informazioni utili ad identificare il caso e la provenienza, i risultati e la firma della persona responsabile del contenuto del documento stesso devono essere chiari  e leggibili (vedere Appendice D).  Se i risultati sono confidenziali deve essere presa ed esercitata ogni precauzione in modo da garantire che solo la persona autorizzata riceva l'informazione quando quest'ultima venga trasmessa per telefono, via computer, via Fax od ogni altro sistema differente dalla convenzionale risposta scritta via posta. Per  il rilascio d'informazioni e per rispondere a richieste che riguardino la documentazione del Laboratorio si deve previamente informare la competente Autorità sanitaria e/o giudiziaria.

Nel documento scritto di risposta deve essere adottata una corretta terminologia tenendo presente che il termine:

"Positivo" indica che una particolare sostanza e' stata identificata in accordo con i protocolli del Laboratorio.

"Negativo", "non identificata", "nessuna identificazione" sono generalmente usati per indicare l'assenza di un analita(i). Ovvero che particolari sostanze sono risultate assenti nei limiti della prova(e) effettuata(e).

Nello screening (test presuntivo), ogni risultato al di sotto del fissato cut-off deve essere riportato come "nessuna identificazione" e quello al di sopra dello stesso cut-off come "positivo".

Le quantita' in tracce possono essere menzionate se la sostanza e' rivelata sopra il limite di identificazione (LOD) della stessa.

Le unita' di misura nel bollettino di analisi devono essere conformi alle raccomandazioni Nazionali o Internazionali.

.

SICUREZZA ANALITICA

Per la sicurezza a livello analitico si devono valutare e fissare:

- gli obiettivi dell'indagine;

- il cut- off amministrativo;

- la procedura e la tecnica analitica.

Obbiettivo dell’ Indagine

Per predisporre un'efficace analisi bio-tossicologica analitica, l'analista responsabile deve inizialmente capire il razionale dell'indagine in cui l'informazione analitica verra' inserita, quale significato si attribuisce ai risultati, e quali effetti questi risultati avranno sull'intera conclusione dell'indagine. Solo quando i suddetti fattori saranno definiti e compresi si potra' sviluppare un'adeguata analisi.

Ad obiettivi diversi perche' relativi a richieste tossicologiche diverse ( intossicazioni acute, a fini di giustizia, monitoraggio terapeutico, verifica ambientale, epidemiologico, rispetto dei programmi terapeutici, antidoping, controllo di qualita', etc. ) si possono applicare metodologie analitiche differenti per uno stesso tipo di analisi(Ferrara S.D. e coll. 1987 ; Ferrara S.D. e coll. 1987).

A titolo esplicativo poniamo, ad esempio, che la richiesta riguardi una barbituremia in due situazioni diverse e, precisamente, in un caso di un monitoraggio terapeutico su soggetto epilettico in osservazione ed in un'altro caso di accertamento forense in soggetto epilettico trovato cadavere. L'obiettivo nel caso del monitoraggio e' quello di un'analisi accurata effettuabile con sola tecnica immunochimica, dato che i falsi positivi possono essere controllati (terapia conosciuta): nel caso di interesse forense, l'analisi con tecnica immunochimica puo' essere condotta solo come 1º test di screening in quanto l'obiettivo dell’analisi consiste in elevata specificata accuratezza ottenibili solo con altre tecniche (es. GC-MS ).  Altro esempio riguarda la richiesta a fini diagnostici del tasso urinario di paraquat in soggetto per il quale necessita confermare la diagnosi clinica d'intossicazione acuta da pesticida. L' analisi puo' essere condotta con tecnica spettrofotometrica rapida ( 10-15 minuti) o con tecnica gascromatografica, piu' specifica ma piu' impegnativa e di più lunga durata ( 1-2 ore ). La tempestivita' della risposta per finalità clinica impone la scelta della tecnica spettrofotometrica.

CUT-OFF

Il cutt-off è un valore di riferimento, espresso in concentrazione, al di sopra del quale il risultato di un test analitico è giudicato POSITIVO e al di sotto del quale il risultato del test è giudicato NEGATIVO.

E’ una misura analitica, non legata alla sola prestazione della tecnica analitica impiegata. Il cut-off viene stabilito anche in funzione della specifica realtà e dell’obbiettivo diagnostico.

Ad esempio, l’ U.S. Navy Departement per ovviare a problemi d’interpretazione del dato analitico ( assunzione di semi di papavero ), poneva un cut-off di 4000 ng/ ml per la morfina nelle urine, quando con la  tecnica analitica utilizzata disponeva di un LOD di 25 ng/ml.

Il livello è fissato:

-  Sufficientemente basso, in modo da rivelare un abuso;

- Sufficientemente alto, da minimizzare i Falsi Positivi dovuti al disturbo analitico o agli effetti matrice del campione;

- Equivalente o piu' alto di quello della procedura di conferma, in modo da ridurre il numero dei campioni positivi non confermati;

- Sufficientemente alto, da eliminare i risultati di test positivi dovuti ad involontaria o disattenta esposizione alla droga.

In Tabella 1 sono riportati i range dei cut-off dei test immunochimici oggi più diffusi ed i corrispondenti adottati per lo screening e la conferma dal S.A.M.H.S.A. ( Substance Abuse and Mental Health Services Administration ) per i “Workplace Testing “.

Procedura e Tecnica Analitica

La sicurezza del dato analitico costituisce un obbligo imprescindibile in tossicologia clinica e/o forense, in considerazione del rilevante impatto sanitario, sociale e giudiziario rivestiti dal dato stesso. Tale necessità impone al laboratorio di tossicologia l'approfondita conoscenza ed il conseguente ottimale utilizzo delle tecniche analitiche per analisi presuntive (screening) e di conferma nell'ottenimento del dato analitico (Aziz K. 1990).

SCREENING.

E' un test iniziale, impiegato per identificare i campioni negativi relativamente alla presenza in essi di xenobiotici o loro metaboliti. Tali campioni non necessitano di ulteriori indagini e non devono essere sottoposti ai piu' costosi test di conferma.

CONFERMA.

E' l'impiego di una seconda procedura analitica atta ad identificare la presenza di uno specifico xenobiotico o metabolita ed eseguita allo scopo di assicurare affidabilita' ed accuratezza all'analisi nel suo complesso,  Tale procedura e' indipendente dal test iniziale e deve essere svolta mediante una differente tecnica analitica basata su differenti principi chimico-fisici di identificazione(Ferrara S.D. e coll. 1989).

E’ interessante notare il lavoro pubblicato da M. P. Bosomworth (1993) in merito alla difendibilità legale dei risultati analitici basata su differenti principi chimico-fisici di identificazione, alcuni dati significativi per i Cannabinoidi sono riportati in Tabella 2.

La Gascromatografia/Spettrometria di Massa (GC/MS) è attualmente considerata come la piu rigorosa fra le tecniche utilizzabili per la conferma, come si evince peraltro dalle raccomandazioni d'uso di molte Istituzioni e Società Scientifiche Intemazionali (Leher M. 1990).

Un'efficiente impiego della GC/MS per l'analisi delle droghe d'abuso nei liquidi biologici non può prescindere tuttavia da una approfondita conoscenza di: 1) fenomeni di biotrasformazione e farmacocinetica delle droghe d'abuso; 2) caratteristiche dei test di screening: 3) potenzialità e limiti della GC/MS stessa.

Alcune problematiche relative a tali aspetti saranno di seguito esaminate e discusse.

Biotrasformazione e Farmacocinetica delle droghe d'abuso

II pieno sfruttamento delle potenzialità della GC/MS, in termini di identificazione selettiva di singole specie biologiche, è sicuramente correlata alla conoscenza, da parte dell'analista, dei meccanismi di biotrasformazione e di farmacocinetica delle sostanze(Ferrara S.D. e coll. 1989). Infatti, la scelta delle procedure analitiche (trattamento del campione e analisi strumentale) è in buona parte dipendente dal tipo di specie biologica da ricercare (sostanza parente e/o metaboliti). che può essere a sua volta legata al tipo di campione biologico sottoposto all'analisi.

Un esempio esplicativo a tale riguardo è riferibile all'analisi di campioni biologici provenienti da un possibile assuntore di cocaina. A fronte di un ipotetico risultato di screening positivo, ottenuto con tecniche immunochimiche (in cui il calibratore è generalmente benzoilecgonina) in campioni biologici quali urina, capelli e sudore, l'ottimizzazione della successiva analisi di conferma deve essere basata sulla preponderanza delle varie specie biologiche presenti in tali campioni, poichè il profilo metabolico della cocaina è dipendente dal tipo di campione biologico in esame (Cone E.J. e coll. 1994). Nell'urina, infatti, risultano preponderanti i metaboliti benzoilecgonina e ecgonina metilestere, a fronte di una presenza relativa significativamente minore della sostanza parente. Nel sudore, la cocaina e l’ecgonina metilestere rappresentano le specie preponderanti ed, infine, nei capelli è rilevabile preferenzialmente la sostanza parente mentre lo sono in misura molto minore i suoi metaboliti. L'analista deve perciò attentamente ottimizzare la procedura di trattamento del campione (per esempio, nella scelta dei solventi dell'estrazione liquido/liquido, delle fasi stazionarie nell'estrazione in fase solida, dei reagenti per la eventuale fase di derivatizzazione) e la successiva analisi strumentale (per esempio nella scelta delle condizioni cromatografiche e, soprattutto, delle specie ioniche quando si operi in Single Ion Monitoring, SIM) finalizzata all’identificazione selettiva delle specie biologiche di interesse.

In definitiva, quindi, una delle condizioni indispensabili per una efficiente analisi GC/MS di conferma è costituita da una buona cultura tossicologica della conoscenza della chimica e della farmacocinetica delle sostanze indagate.

Caratteristiche dei test di screening

Le analisi presuntive per la ricerca di sostanze psicoattive e delle droghe  nei liquidi, attualmente e, nella grande maggioranza dei casi, sono basate su tecniche immunochimiche (RIA, EIA, FPIA, etc.). Pertanto, una buona padronanza dell'uso di tali tecniche può contribuire alla finale efficienza dell'analisi GC/MS. Due sono i parametri da prendere in maggiore considerazione: 1) i fenomeni di cross-reattività, 2) le concentrazioni del cutoff.

Le generali caratteristiche di cross-reattività del test immunochimico utilizzato devono essere ben conosciute  poichè su tali dati possono essere basate alcune scelte nell'analisi GC/MS di conferma, come per esempio la messa a punto di un metodo con determinazione mono o plurisostanza. L'esempio pratico potrebbe riguardare l'analisi degli oppiacei: se utilizzato un test RIA con caratteristiche di trascurabile cross-reattività nei confronti di morfinosimili diversi dalla morfina stessa, potrebbe risultare sufficiente la messa a punto di un metodo GC/MS con monitoraggio in SIM dei soli ioni specifici della morfina; se utilizzato un test EIA, con considerevoli cross-reattività nei confronti di altri oppiacei, si dovrà utilizzare un metodo GC/MS in grado di determinare l'eventuale presenza, oltre alla morfina, degli altri oppiacei potenzialmente interferenti.

L'utilizzo di diverse tecniche immunochimiche o, per una stessa tecnica, di differenti kits per una stessa classe di sostanze, implica possibili differenti concentrazioni di sostanza calibratore corrispondenti ai cut-off di lavoro. I livelli di sensibilità (esprimibili, ad esempio, come limiti di rivelabilità, LOD forniti dal metodo GC/MS devono risultare ovviamente compatibili con i valori di cut-off immunochimici: per tornare all'esempio di prima, il risultato di un test RIA con cut-off a 25 ng/ml deve essere necessariamente confermato con un metodo con LOD di analoga concentrazione, mentre per quello di un test EIA a 300 ng/ml è necessario operare con un LOD inferiore ( 150-200 ng/ml).

Una realtà analitica che include la problematica sopra esposta riguarda l'analisi dei cannabinoidi mediante diversi kits EIA con cut-off a 20, 50 e 100 ng/ml. Considerata l'elevata cross-reattività dimostrata dai metaboliti minori del tetraidrocannabinolo o dagli altri composti cannabinoidici nei confronti dell'analita calibratore (acido delta-9-tetraidrocannabinol-9-carbossilico, THC-COOH), l'analisi GC/MS dovrebbe confermare il THC-COOH a concentrazioni pari a circa il 15-30% della concentrazione di cut-off immunochimico. Pertanto, la sensibilità necessaria dovrà attestarsi su valori di 15-30 ng/ml per il test EIA con cut-off a 100 ng/ml e a valori piu bassi per quelli con cutoff a 50 e 20 ng/ml.

Questi concetti possono essere peraltro desunti anche dai valori di concentrazione dei cut-off elencati nella già menzionata Tabella 1.

A tutt'oggi, i test immunochimici sono essenzialmente utilizzati nella fase preliminare di screening (1o test), mentre i tests cromatografici sono principalmente utilizzati nella successiva analisi di conferma (2o test). Tra i differenti Kits immunochimici attualmente in commercio EIA/EMIT, FPIA/ADx, KIMS/Abuscreen ON LINE, TRIAGE, ONTRAK, RIA ed altri, i primi due sono certamente i piu' diffusi in EUROPA e nel mondo. La GC ed in particolare la GC-MS e' la tecnica piu' diffusa per affrontare il 2o test.

I tests immunochimici attuali sono basati sulla competizione tra droga e una versione marcata della stessa per un limitato numero di siti di legame anticorpali. Altri composti possono adattarsi in questi siti di legame con diversa affinita', e quindi competere in qualche misura. La probabilita' che cio' accada e' normalmente indicata dal termine " cross-reattivita' " ed un composto che presenta una cross-reattivita' del 50% produce un risultato positivo quando e' presente in concentrazione doppia del limite di rivelabilita' dell'analita. Anche un composto che ha una % estremamente bassa di cross-reattivita' puo' produrre un risultato positivo qualora sia presente in grandi quantita'. E' importante anche considerare che i valori di cross-reattivita' sono spesso calcolati al 50% di spostamento e non sempre indicano il grado di cross-reattivita' a livello del cut-off del test (livello di maggiore interesse in uno screening qualitativo), dal momento che la curva standard e quella del composto cross-reagente non sono parallele. Di frequente le ditte produttrici  riportano i risultati delle prove su sostanze testate e che non cross-reagiscono. Se cio' puo' essere in alcuni casi utile, in altri puo' portare ad errate interpretazioni; un test dove, ad esempio, la clorpromazina al limite della sua solubilita' non da una risposta positiva puo' far pensare che il suo impiego terapeutico non sia causa di falsi positivi. Esperienze hanno invece dimostrato che i metaboliti della clorpromazina e bromofeniramina possono dare origine a risultati falsi positivi utilizzando EMIT d.a.u. monoclonale. Molte droghe sono estesamente metabolizzate e stabilire che un antisiero cross-reagisca o meno con il composto parente e' di scarsa utilita' ed interesse.

Il sito di legame nell'anticorpo e' stato concepito e costruito perche' una specifica struttura antigenica vi si inserisca. La specificita' che ne risulta dipende dalla situazione spaziale di piu' gruppi carichi e dai legami ad idrogeno. L'anticorpo monoclonale usato nei test per l'abuso di droga sara' specifico per una struttura antigenica analoga a quella che ha determinato la risposta anticorpale. Tuttavia, la struttura che ha dato origine alla risposta non e' la droga da sola ma una combinazione di un derivato di questa droga, piu' una struttura a ponte e probabilmente parte della proteina carrier. Tenendo presente che i piccoli apteni come le droghe d'abuso o molti farmaci occupano solo una piccola porzione del sito di legame, gli anticorpi che vengono utilizzati in questi test devono essere considerati solo in termini di "specificita' relativa". Gli anticorpi monoclonali sono sempre piu' utilizzati in test commerciali e dichiarati essere migliori dei corrispondenti pcliclonali. E' bene invece ricordare che gli anticorpi monoclonali possono offrire una migliore definita specificita', ma non saranno mai specifici. Ad esempio, nell'intento di migliorare la specificita' del test per Amfetamina/Metamfetamina la Syva introdusse una versione monoclonale dei Kits EMIT; sfortunatamente, il test risultante generava dei falsi positivi con Ranitidina e Clorpromazina mentre la versione policlonale non la dava. Una piu' recente versione migliorata monoclonale presenta cross-reattivita' per Benzfetamina, Fentermina e Fenmetrazina ed altresi' per L-Efedrina e Mefentermina. Resta quindi sempre da verificare se l'anticorpo monoclonale offra o meno dei vantaggi rispetto a quello policlonale.

I cut-off  fissati per questi tests di solito indicano di solito il livello a cui i metodi sono considerati piu' accurati e precisi; un campione a concentrazione prossima al valore di cut-off puo' dare un risultato positivo o negativo, in ragione di piu' fattori che includono lo strumento, l'operatore e la temperatura. Anche se con uno stretto controllo del test si può  limitare l’entità dei problemi essi non si potranno mai interamente rimuovere. I tossicodipendenti  tentano spesso di far risultare un falso-negativo aggiungendo al loro campione degli adulteranti che  interferiscono con il marcato o con le caratteristiche del legame del test. Ad esempio, piu' adulteranti sono in grado d'interferire con l'enzima marcato nell’impiego della tecnica di EMIT. Aggiungendo candeggina al campione si ossida la forma NADH e di conseguenza si riduce l'assorbanza; se si aumenta la forza ionica, con l'aggiunta di sale, s'interferisce con il legame dell'anticorpo ed anche con l'attivita' enzimatica; mentre variazioni di pH (es.aggiunta acido acetico) possono alterare il legame, la velocita' di reazione o la solubilita' della droga. Non mancano i casi in cui aggiungendo degli adulteranti allo scopo di produrre un falso negativo, si produce invece un falso positivo. La maggior parte delle adulterazioni puo' essere scoperta se si opera correttamente con Personale addestrato e con procedure sistematiche di controllo.

I comuni indicatori dell’ adulterazione in campioni d’urina sono:

Temperatura 	=   32 - 3 8  0C

pH                 	=  4.6 - 8.0

ps                  	=  1.005 -  1.030

Creatinina     	=  > 30 - 50 mg/ dL

Una varieta' di marcati vengono utilizzati nei tests immunochimici come isotopi, eritrociti, enzimi, molecole fluorescenti e microparticelle. Gli isotopi radioattivi offrono alti vantaggi, in particolare la scarsa interferenza di fondo (effetto matrice); ma nello stesso tempo presentano piu' inconvenienti come la breve via di decadimento dello I125 (circa due mesi) e la necessita' di una fase di separazione che rende piu' difficoltosa l'automazione. Tali fattori, assieme al problema della sicurezza, hanno portato ad un piu' diffuso utilizzo di marcati alternativi. Si sono largamente diffusi test in fase omogenea dove non e' richiesta la separazione e che prevedono l'utilizzo di un marcato fluorescente (Abott,TDx) o di un marcato enzimatico (Syva, EMIT TM). Anche queste alternative hanno propri svantaggi. L'urina e' un complesso materiale biologico che contiene sostanze che fluorescono e che possono interferire con il test TDx TM; ad esempio, soggetti che assumono alte dosi di vitamine possono dare dei falsi positivi a causa della Riboflavina fluorescente; questi problemi possono essere attenuati con l'aggiunta di specifiche proteine leganti. Gli enzimi marcati giocano su cambiamenti di densita' ottica che possono suscitare ad ulteriori problemi. Ad esempio, le urine di pazienti in trattamento con Acido Mefenamico possono dare un cosi' alto valore d'assorbanza da rendere impossibile lo screening con sistema EMIT. Certi FANS hanno dato dei problemi con L"EIA per lo screening di Barbiturici, Benzodiazepine e Cannabinoidi.

Potenzialità e limiti della GC/MS

Elevate specificità e sensibilità analitiche in GC/MS possono essere raggiunte tramite una attenta valutazione delle variabili operative in gioco. Esse possono essere riconducibili a tre principali variabili:

A. Preparazione del campione in ragione di: quantità e tipo di campione biologico, eventuale idrolisi di coniugati (es. glucuronidi), selettività estrattiva (impiego dell'estrazione liquido/liquido o dell'estrazione in fase solida), calibrazione mediante standard interno (S.I.), eventuale derivatizzazione(Ferrara S.D. e coll. 1992 ; Tedeschi e coll. 1993) :

B. Separazione gascromatograficain ragione di: tipo di iniezione (split-splitless, on column, etc.), caratteristiche della colonna cromatografica (spessore e tipo di fase stazionaria, lunghezza e diametro della colonna) e condizioni analitiche di utilizzo (temperature, flussi, etc.);

C. Rivelazione MS in ragione di: tipo di ionizzazione (impatto elettronico - EI -, ionizzazione chimica a ioni positivi o negativi - PICI, NICI -), tipo di analizzatore (quadrupolo, trappola ionica, settore magnetico, analizzatori multipli - MS/MS -, etc.), modalità di acquisizione dati (Full Scan, SIM).

Considerata la molteplicità di tali variabili verranno di seguito esaminate alcune tra quelle maggiormente influienti sull'efficienza di un'analisi GC/MS per la conferma di droghe  nei liquidi biologici.

Scelta dello standard interno

Come ampiamente riconosciuto, lo S.I. ideale dovrebbe essere, da un punto di vista strutturale e di comportamento chimico-fisico, il più simile all'analita in esame, in modo da sottostare quali-quantitativamente agli stessi processi di ripartizione,  derivatizzazione, separazione cromatografica ed eventuale frammentazione. Tali requisiti sono unicamente posseduti da S.I. costituiti da analoghi isotopici degli analiti stessi. Solo le tecniche di spettrometria di massa, e quindi anche la GC/MS, sono in grado di utilizzare tali standard interni e, pertanto, essi dovrebbero essere generalmente preferiti agli analoghi strutturali. La scelta dell'impiego degli uni o degli altri deve però essere operata  in relazione ai numerosi loro vantaggi e svantaggi, riassunti in Tabella 3. In ogni caso, per quanto riguarda le caratteristiche dell'analogo isotopico, le seguenti linee-guida dovrebbero essere considerate sempre nella sua scelta:

a) presenza di un adeguato numero di anioni isotopici per consentire una significativa differenza di massa tra S.I. ed analita, allo scopo di evitare la sovrapposizione dei segnali relativi agli ioni isotopici naturali dell'analita e a quelli relativi agli ioni dell'analogo isotopico gli S.I. deuterati dovrebbero contenere ad esempio almeno tre atomi di deuterio;

b) sufficiente purezza isotopica per evitare artefatti analitici producenti una erronea rivelazione dell'analita di interesse in campioni realmente negativi;

c) adeguata frammentazione per generare specie ioniche isotopiche di significativa intensità e con differente valore di m/z rispetto agli ioni dell'analita.

Una esemplificazione di queste problematiche deriva da quanto riportato in letteratura a proposito dell'evoluzione cronologica nella sintesi e nel conseguente utilizzo analitico di composti deuterati analoghi del THC-COOH, metabolita attivo del tetraidrocannabinolo, le cui strutture chimiche sono riportate in Figura 1(Paul B.D. e coll. 1987 ; Joern W.A. 1992 ; Esohly M.A. 1992 ). I1 primo composto utilizzato in tale ambito fu il D3-delta-9-THC-COOH che, pur contenendo tre deuteri, presentava lo svantaggio fondamentale che certi derivati producevano per frammentazione determinate specie ioniche in comune con l'analita non deuterato (p. es. m/z 316. picco base per il metilderivato del deuterato e frammento minore del metilderivato del naturale). Ciò provocava erronei rapporti ionici soprattutto ad elevate concentrazioni di THC-COOH nel campione biologico in esame, limitando notevolmente il range di linearità del metodo analitico. Successivamente fu sintetizzato il D6-delta-8-THC-COOH che, con un maggior numero di deuteri, consentiva di eliminare il suddetto inconveniente e presentava inoltre il vantaggio di una maggiore flessibilità analitica (utilizzabile anche in GC e HPLC), essendo cromatograficamente separabile dal metabolita naturale. La definitiva evoluzione si è ottenuta con il D6-delta-9-THC-COOH che dimostra un identico comportamento cromatografico rispetto al THC-COOH, non presenta ioni in comune con esso per diversi derivati e consente un esteso range di linearità, ponendosi pertanto come  scelta ideale per l'analisi GC/MS.

Problemi nella derivatizzazione

La derivatizzazione degli analiti di interesse, ormai di comune impiego nell'analisi di conferma GC/MS per la presenza di droghe  nei liquidi biologici, consente un aumento di stabilità termica, volatilità, risoluzione cromatografica e forma del picco e l'ottenimento di specie ioniche a più elevato potere diagnostico dalla frammentazione delle sostanze analizzate. Uno schema riassuntivo delle reazioni comunemente impiegate (acilazione, esterificazione, silanizzazione) nelle procedure di derivatizzazione è riportato in Tabella 4 mentre gli usuali reagenti derivatizzanti utilizzabili nell'analisi delle più importanti classi di droghe (oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine), e alcuni reagenti, per la differenziazione analitica di enantiomeri di alcune droghe sono riportati in Tabella 5.

Seppur di ampio utilizzo le procedure di derivatizzazione non sono scevre dal produrre possibili errori analitici e quindi alla loro scelta ed effettuazione deve essere riservata sempre una sufficiente attenzione, come nel caso esemplificativo. Tale è l'aspetto che ci interessa discutere in questa sede presentando alcune problematiche emerse recentemente. soprattutto negli U.S.A.. che riguardano l'analisi di conferma GC/MS delle amfetamine nelle urine.

Alcuni laboratori statunitensi aderenti ad un programma nazionale di controllo di qualità (National Laboratory Certification Program - NLCP) fornirono risultati falsi positivi nella conferma GC/MS di campioni di urina selezionati come presunti positivi dopo analisi radioimmunologica o immunoenzimatica (Autry JH  1991). In particolare essi riportarono la presenza di metamfetamina in campioni in cui successivamente essa risultò assente, come dimostrato dalle analisi del laboratorio di riferimento. Tali campioni contenevano invece elevate quantità di efedrina e pseudoefedrina, responsabili della positività ai test immunochimici di screening. La causa dei risultati falsi positivi risiedeva nell'ottenimento di picchi cromatografici artifattuali allo stesso tempo di ritenzione e con gli stessi rapporti ionici della metamfetamina, in seguito alla conversione termica dei derivati di pseudoefedrina ed efedrina al derivato della metamfetamina nell'iniettore del GC ad elevate temperature. Tale processo si verificava utilizzando nella derivatizzazione solamente i reagenti 4-carbetossiesafluorobutirril cloruro (CB-Cl), trifluoroacetil-l-prolil cloruro (TPC-C1) e anidride eptafluorobutirrica (HFBA)(Wu AHB e coll.1992 ; Hornbeck C. e coll. 1993). Da un punto di vista tecnico, la soluzione a tale inconveniente analitico consiste nell'aggiunta di periodato di sodio all'urina prima delle analisi immunochimiche e/o cromatografiche allo scopo di eliminare selettivamente per ossidazione l'efedrina e la pseudoefedrina . Ciò dimostra pertanto la necessità di un'attento controllo delle procedure di derivatizzazione di pretrattamento del campione.

Un'ambito in cui le procedure di derivatizzazione possono risultare determinanti nella risoluzione di problematiche analitiche è rappresentato dalla crescente necessità di identificazione di forme enantiomeriche di sostanze psicoattive o droghe in liquidi biologici. La realtà italiana non richiede ancora questo tipo di analisi, ma non è escludibile. in futuro, tale necessità analitica cosi come già avviene per i laboratori americani. Ad essi, per esempio, può essere richiesto di distinguere i d e l isomeri di amfetamina e metamfetamina i quali mostrano una differente attività farmacologica e sono contenuti in quantità diversa in specialità medicinali o in preparazioni illecite del mercato clandestino (Cody JT 1992). Per esempio, l'identificazione nei liquidi biologici della sola d-metamfetamina indica un'origine farmaceutica o una meno probabile sintesi clandestina mediante una via stereospecifica (riduzione di l-efedrina o d-pseudoefedrina), l'identificazione del racemo indica una origine clandestina (riduzione amminativa del fenil-2-propanone a d,l-metamfetamina), l’identificazione della forma l in quantità superiore a11'80% è attribuibile all'uso di preparazioni farmaceutiche come il prodotto da banco Vicks, contenente la meno attiva l-metamfetamina, non sottoposta negli Stati Uniti ad alcun controllo restrittivo. Un metodo indiretto di separazione gascromatografica degli isomeri ottici consiste nella derivatizzazione di essi con un reagente chirale per formare diastereomeri, agevolmente separabili con le tradizionali fasi stazionarie. A titolo di esempio i reagenti più utilizzati attualmente per le amfetamine sono il (-)- metossi(trifluorometiI)fenil acetil cloruro (MTPA-Cl), il TPC-Cl ed il (-)-mentil cloroformiato (Hughes RO 1991 ; Cooke BJA 1994).

Un lavoro apparso alcuni anni fa in letteratura (Brunk SD 1988) può rappresentare infine un buon esempio riassuntivo delle difficoltà analitiche legate alla scelta dello S.I.. della procedura di derivatizzazione e della necessità di valutazione di possibili interferenze nell'uso della GC/MS nelle analisi di conferma. Si trattava infatti, di un report riguardante l'ottenimento di un risultato falso negativo provocato da una sostanza interferente nella conferma GC/MS della presenza di THC-COOH nell'urina. In sintesi, la procedura di trattamento del campione prevedeva l'uso di uno S.I. non deuterato ma con simile struttura chimica all'analita di interesse, l’acido 1- pirenebutirrico, e la derivatizzazione a metilderivati. Il campione di urina, positivo all'analisi di screening (EMIT), risultava invece negativo in GC/MS in base alla completa assenza del picco relativo all'analita. La causa, identificata con successive più approfondite analisi, consisteva nella presenza di una elevata quantità di ibuprofen (250-500 mcg/ml) nel campione di urina, che provocava, per competizione con il THC-COOH, il quasi completo sequestro del reattivo metilante. Si otteneva perciò la metilazione dell'ibuprofen, di una parte dello S.I. (più acido e quindi piu reattivo di THC-COOH) ma non del THC-COOH. L'autore stesso ammise che l'uso dello S.I. THC-COOH deuterato avrebbe più prontamente allertato l'analista e quindi permesso una più agevole soluzione del problema analitico, in quanto anche il picco GC/MS relativo non si sarebbe ottenuto, cosi come era avvenuto per l'analita, considerata l'identica reattività chimica.

Analizzatori negli spettrometri di massa

La recente evoluzione tecnologica nell'ambito della strumentazione MS ha permesso una notevole differenziazione di configurazioni strumentali con l'utilizzo di analizzatori quadrupolari, magnetici, a trappola ionica. etc. e di sistemi combinati (tripli quadrupoli, magnetici piu elettrostatici, etc.) che consentono l'effettuazione di semplici analisi MS o MS/MS (Tandem Mass Spectrometry).

In ambito tossicologico-analitico i sistemi attualmente piu impiegati prevedono l'uso di analizzatori quadrupolari o a trappola ionica. I primi rappresentano una tradizionale scelta analitica per la loro generale affidabilità e semplicità d'uso ed in termini di specificità e sensibilità consentono prestazioni notevolmente differenti a seconda della modalità di acquisizione dei dati: l'acquisizione lungo l'intero range di massa (Full Scan) consente un'ottima specificità ed una relativa sensibilità. Quest'ultima viene in genere notevolmente aumentata monitorando pochi ioni specifici (Selected Ion Monitoring, SIM) a scapito, talvolta, della specificità. Gli analizzatori a trappola ionica sono basati su una tecnologia relativamente nuova che, a giudicare dalla sua attuale continua evoluzione, costituirà la tecnologia di elezione nei prossimi anni. Di specificità comparabile all'analizzatore quadrupolare, l'ion trap dimostra una maggiore sensibilità intrinseca che permette di non ricorrere all'acquisizione di ioni specifici ma di acquisire in condizioni Full Scan anche nella ricerca di tracce. Un recente studio (Wu AHB e coll. 1992) ha dimostrato anche in ambito tossicologico tali potenzialità, sottolineando la possibilità di ottenere una conferma della presenza di droghe  in campioni di urina. utilizzando i cut-off suggeriti dal NIDA, mediante un GC/MS ion trap in full scan, risultato raggiungibile con analizzatore quadrupolare solo in SIM. In aggiunta, i limiti di quantificazione per l’ion trap sono risultati ancora piu bassi di quelli mediamente raggiungibili con il quadrupolo. Tali performances permettono quindi teoricamente la produzione di risultati analitici con maggiore accuratezza e grado di confidenza. Perciò, ricordando I'importanza della sicurezza del dato analitico, la scelta della strumentazione in esame potrebbe risultare preferibile nelle analisi di conferma di risultati presuntivi. Infine, la recente possibilità di utilizzare la suddetta tecnologia per analisi MS/MS (MS/MS in time) offre notevolissime potenzialità per l'ottenimento di livelli di sensibilità e specificità ancora maggiori.

Modalità di acquisizione dei dati

Considerata l'attuale maggiore diffusione di strumenti con analizzatori quadrupolari ed i numerosissimi metodi proposti in letteratura per tale strumentazione riteniamo utile una rapida esposizione delle linee guida da adottare nelle analisi di conferma a proposito della scelta delle modalità operative di acquisizione dei dati.

La modalità Full Scan, in grado di fomire un'elevata specificità, in virtù della completezza degli spettri di massa di analiti di interesse, di sostanze secondarie e di interferenti derivanti dalla matrice biologica, risulta applicabile nella conferma di test presuntivi con elevati livelli di cut-off.

Considerate l'elevata sensibilità, la possibilità di ottimizzazione nell'esclusione di interferenze e di analisi quantitative più accurate a basse concentrazioni di analita, la SIM trova utili applicazioni nella conferma di test presuntivi con bassi livelli di cut-off, nell'analisi quali-quantitativa mediante S.I. deuterati e nella conferma di droghe con concentrazioni generalmente basse nei liquidi biologici come ad es. la buprenorfina, il fentanile, il LSD.

La scelta delle condizioni analitiche in SIM (ad es. tipo e numero di ioni specifici) richiede comunque la valutazione di numerose variabili in base alle linee guida di seguito esposte.

a) Preferenza per specie ioniche ad elevato rapporto m/z per una sufficiente specificità. Ad esempio, le specie ioniche a m/z 44 e 58 devono essere evitate nell'analisi di ammine simpaticomimetiche e triciclici (ioni comuni a tutti composti di tali classi e perciò scarsamente diagnostici).

b) Preferenza per specie ioniche a piu elevata intensità per una sufficiente sensibilità. Ad esempio nell'impiego di reagenti silanizzanti potrà essere preferito l'N-metil-N-(terbutildimetilsilil)-trifluoroacetamide (MTBSTFA) che, rispetto ai consimili, fornisce generalmente uno ione molecolare piu intenso e ad elevato m/z.

c) Esclusione di ioni derivanti dalla contaminazione dell'apparato strumentale o dai materiali usati nel pretrattamento del campione, ad es. ioni a m/z 207, 341, 355 (fasi stazionarie siliconiche); ioni a m/z 149, 167 (plastificanti) e m/z 88, 73 (silanizzanti).

d) Preferenza per lo ione molecolare, specialmente nell'impiego della ionizzazione chimica. Esso C generalmente intenso, caratteristico e, per quanto riguarda i composti deuterati, contiene tutti gli atomi isotopici.

e) Esclusione di specie ioniche in comune tra analita e S.I.. se isotopico, considerato il pressochè identico tempo di ntenzione.

f) Monitoraggio dei rapporti ionici che, per uno stesso analita, non dovrebbero avere una variabilità maggiore del 20%.

g) Scelta di almeno 3 specie ioniche nell'analisi qualitativa, monitorando i rapporti ionici ed il tempo di ritenzione rispetto a standard puri.

h) Monitoraggio dei rapporti ionici nell'analisi quantitativa, per il controllo di situazioni influenzanti la calibrazione (linearità di risposta) come possibili overloading dell'analita in sorgente ionica.

Sicurezza di controllo

La Sicurezza di Qualita' in un Laboratorio prevede il Controllo di Qualita' (Quality Control, Q.C. ) e la Valutazione della Qualita' (Quality Assessment, Q.A.).

Il Q.C. riguarda il complesso dei meccanismi e delle attivita' previste per controllare gli errori e per promuovere la validita' e l'affidabilita' dei dati analitici prodotti dal Laboratorio: In un test di screening con tecnica immunochimica, ad esempio, ogni corsa analitica deve includere:

- campione(i) di urina negativo (i);

- controllo(i) positivo(i):

- almeno un controllo a livello di Cut-off;

- un sufficiente numero di calibratori in modo da assicurare e documentare la linearita' del metodo di prova, durante il periodo delle analisi, nella zona del Cut-off; dopo l'ottenimento di valori accettabili per i noti calibratori, questi devono essere usati per calcolare la concentrazione nel campione;

- per ogni prova analitica un minimo del 10% del totale dei campioni da analizzare e dei campioni di controllo di qualita' deve essere costituito da campioni di controllo di qualita'.

- l'1% di ogni prova analitica con un minimo di un campione, deve essere costituito da un campione di controllo di qualita' cieco.

- deve la documentazione dell’implementazione delle procedure, in modo da assicurare che il " carrier over" non contamini l'analisi del/i campione/i in esame.

Il Q.A. e' l'attivita' di norma effettuata retrospettivamente con la partecipazione ad un programma di Proficiency Testing.

I Programmi di Proficiency Testing si suddividono essenzialmente in tre gruppi:

1.	Programma Informativo:	si propone un’indagine conoscitiva sul livello di prestazioni fornite da un dato gruppo di Laboratori. Tale Programma è generalmente varato allo scopo di conseguire informazioni utili al miglioramento dello standard lavorativo.

2.	Programma di Accreditamento:	si propone di fornire ai Laboratori l’autorizzazione ad operare in un determinato settore. Tale Programma è imposto da Enti dotati di funzioni di controllo in uno specifico settore.

3.	Programma Educativo:	si propone di fornire ai Laboratori informazioni adeguate al miglioramento del loro livello di prestazione. Trattasi del Programma qui proposto, sviluppato su base volontaria e sulla garanzia dall’anonimato.

Avvalendosi della più che decennale esperienza e specifica competenza acquisita nel settore dal Centre of Behavioural and Forensic Toxicology (CBFT) dell’Università degli Studi di Padova(Ferrara e coll. 1987), la Bracco Linea Diagnostici ha proposto a tutti i Laboratori del settore un programma educativo di Proficiency Testing, basato sull’assoluta garanzia dell’anonimato.

Lotti di 6 campioni di urina sono inviati trimestralmente ai Laboratori partecipanti. Ciascun campione è preparato da un pool di urina umana sul quale si valuta, con preventive analisi, la presenza di eventuali xenobiotici. A ciascun pool di urina possono essere aggiunte o meno le sostanze riportate, unitamente alle loro soglie-limite di concentrazione (Cut-off), in Tabella 6.

Le sostanze aggiunte sono presenti nei campioni finali in concentrazioni variabili di volta in volta, inferiori, equivalenti o superiori alle rispettive soglie-limite, esposte nella Tabella 6. Nel caso in cui, in uno stesso campione, siano presenti due o più sostanze appartenenti alla stessa Classe, la concentrazione di almeno una di tali sostanze sarà sempre superiore alla propria soglia-limite.

L’elenco riportato in Tabella 6 comprende anche metaboliti minori contrassegnati da un asterisco. La loro eventuale presenza nel campione di urina è esclusivamente utile a mimare campioni reali di urina umana e non deve essere riportata nella risposta fornita dal Laboratorio.

Di volta in volta, ai campioni di urina possono sporadicamente essere aggiunte altre sostanze non previste nell’elenco, la cui presenza nei campioni può produrre interferenze nelle analisi condotte con alcune tecniche. Anche in questo caso l’eventuale presenza di tali sostanze nel campione di urina non deve essere riportata nella risposta fornita dal Laboratorio.

I Laboratori partecipanti al Programma possono scegliere fra più Opzioni di Partecipazione, due per analisi qualitative ed una per analisi quantitativa. A loro esclusiva discrezione i Laboratori possono infatti decidere di cimentarsi:

1.	nella identificazione delle Classi di sostanze.

2.	nella identificazione delle Singole sostanze.

3.	nella identificazione e nella quantificazione delle Singole sostanze.

Al Laboratorio partecipante viene richiesto di fornire i risultati analitici in termini di assenza o presenza . Per mezzo di codici all’uopo predisposti, è inoltre richiesta la comunicazione della metodologia analitica impiegata (pretrattamento/isolamento del campione e tecniche analitiche di identificazione) per il conseguimento dei risultati analitici, sia per l’analisi di Screening che, se effettuata, per l’analisi di Conferma.

Le soglie-limite, esposte nella Tabella 6, assumono il valore programmato di "Cut-Off" e sono considerate come la minima concentrazione di droga o sostanza psicoattiva presente nel campione di urina, idonea ad affermare e riportare la presenza della droga o sostanza psicoattiva nel medesimo campione.

Al fine di conseguire il primario obiettivo della crescita culturale e della formazione specialistica, il Programma prevede la promozione e la fornitura di servizi scientifici e di assistenza tecnica tra cui:

-	la fornitura di

-	rapporti trimestrali per ciascun invio;

-	documentazione scientifica aggiornata su metodi e procedure analitiche;

-	l'organizzazione di

-	un Workshop annuale dedicato alla presentazione e alla discussione di temi di Tossicologia analitica, delle metodologie adottate e dei risultati conseguiti dai Laboratori partecipanti.

-	un servizio di Assistenza Tecnico-scientifica, espletato dal Centre of Behavioural and Forensic Toxicology dell'Università degli Studi di Padova, al quale possono essere rivolti od inviati

-	quesiti epistolari, telefonici o fax su tematiche analitiche, farmaco-tossicologiche, normative e medico-legali, riguardanti le droghe e le sostanze psicoattive;

-	campioni biologici che presentino eccezionali difficoltà analitiche nella ricerca delle droghe e delle sostanze psicoattive.

Ai Laboratori richiedenti saranno forniti: la risposta ai quesiti formulati; i certificati di analisi dei campioni biologici inviati; consigli utili a superare eventuali e simili difficoltà future.

In Tabella 7 e Figura 2 vengono riportati i risultati ottenuti nel corso del primo anno del Programma, per Classi di sostanze suddivisi nelle tre Opzioni di partecipazione.

Oltre a costituire metodo utile a valutare l’affidabilità dei dati analitici prodotti, un Programma Educativo si propone altresì di porre in essere un efficiente sistema di interscambio di dati scientifici mirato al conseguimento di un’uniformità di prestazioni fra i Laboratori operanti in un dato settore, alla promozione dello sviluppo tecnico e scientifico degli stessi e ad un costante aggiornamento sulle evoluzioni tecnologiche e metodologiche in atto. La comunicazione globale telematica offerta dall’attuale Internet fornisce un’ovvia opportunità di conseguire tali scopi. Nell’ambito di “Droghe e Sostanze Psicoattive - Programma di Proficiency Testing”verrà varato “PTPonline”, un servizio internet in tempo reale che si pone due obiettivi primari:

-	la libera circolazione di informazioni e di opinioni relative a problematiche tossicologico analitiche, senza problemi di barriere psicologiche o geografiche.

-	la partecipazione al Programma di Proficiency  testing  del C.B.F.T su base telematica, in tempo reale.

Tale servizio, a mezzo di un’intera gamma di servizi Internet (mailing-list, sito Web, Usenet News e File Transfer Protocol) consente uno scambio di informazioni in tempo reale, multimedialità e completezza dell’informazione oltre a permettere ai partecipanti al Programma di usufruire di una linea diretta e privilegiata con Enti od Istituzioni di maggiore esperienza.

Sicurezza di interpretazione dei risultati.

La tossicologia, vale a dire lo studio degli  effetti avversi di agenti chimici sugli organismi viventi, copre per definizione un ampio e diverso spettro di situazioni che vanno dal danno procurato da una esposizione ambientale ad agenti ritenuti innocui, all'omicidio tramite deliberata somministrazione di sostanze note per la loro tossicita'. In questo campo d'interesse il tossicologo forense ha la necessita' di accedere ad informazioni relative ad una varieta' di discipline come la clinica, la farmacologia,  la legge,  la storia, etc.

Il modo piu' efficace di risolvere un problema e' quello di rivolgersi a qualcuno che questo problema lo ha gia' positivamente affrontato e risolto. Per trovare la persona o le persone che possiedono le informazioni desiderate, il piu' efficace modo e' quello di rivolgersi alle esperienze e alle iniziative di organizzazioni scientifiche di Science Forensi.

Un'altro modo di risolvere un problema e' quello di studiare la letteratura di merito. Molte librerie dispongono oggigiorno della ricerca computerizzata in database, specifica, utile e rapida. L'utilizzatore deve essere critico nel specificare i suoi parametri di ricerca in modo che la stessa comprenda le informazioni desiderate senza appesantirla di un eccesso di dati irrilevanti. Esempi di database molto utili (TOXLINE e MEDLINE) coprono la letteratura a partire dal 1965.

Un contributo peculiare della disciplina Tossicologica forense è fornito dal T.I.A.F.T ( The International Association of Forensic Toxicologists, al quale aderiscono più di 1400 menbri in diverse aree del mondo. Dal 1996 è stato reso operativo un sistema integrato in Internet denominato “ TIAFnet, accessibile a chiunque pratichi questa rete con lo scopo di scambiarsi informazioni, dati, problemi e commenti ( www. Tiaft.org ).

Un ultimo modo di risolvere un problema è quello di provare all’interno del proprio laboratorio confidando sull’esperienza e sulla cultura in esso disponibili (Stafford D. e coll. 1990).

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO

Una attenta interpretazione del risultato analitico comporta la ricerca di eventuali spiegazioni alternative ad un dato riscontro analitico sulla base di una valutazione clinica (anamnesi e esame obiettivo) o di conoscenze specifiche.

Le conoscenze specifiche di farmacocinetica, farmacodinamica, metabolismo, caratteristiche dei test diagnostici, ed altre ancora  sono legate alla cultura scientifica  e all'esperienza del responsabile della refertazione, ovvero di un patrimonio  difficile da trasmettere. Alcuni esempi di conoscenze specifiche utili ai fini interpretativi sono riferiti di seguito;

- l'assunzione di preparati a base di codeina o paracodina determina la presenza di piccole quantita' di morfina nelle urine;

- la 6-MAM e non la morfina e' un indicatore di assunzione di Eroina;

- assuntori passivi di Cocaina e Cannabis Indica possono risultare positivi ad alcuni test diagnostici;

- forti  assuntori di Cannabis Indica possono risultare positivi per piu' di 30 giorni dopo l'ultima assunzione;

- consumatori di semi di papavero o di certi tipi di the' ( Herbal Inca Tea) possono risultare positivi a test per Oppiacei  e Cocaina rispettivamente ;

- effettuare gli screening preliminari con la maggior parte dei test immunochimici oggi sul mercato per certe classi di sostanze (es.benziodiazepine) non assicura la identificazione della presenza o assenza di tutte le sostanze della classe, le assunzioni, ad esempio, di Flunitrazepam sfuggono spesso allo screening, a causa di situazioni sfavorevoli  di cross-reattivita' ;

- certi alimenti, come il riso selvatico, contengono alcaloidi come l'Ordenina  che puo' dare falsi positivi in alcuni test RIA per Oppiacei e Buprenorfina.

- sostanze diverse possono avere metaboliti comuni; Clorbenzorex, Mefenorex, Fenproporex, Selegiline, Fenetilina hanno tutte, ad esempio, un metabolita comune: l'Amfetamina.

La messa a punto di efficienti metodi di conferma GC/MS qualitativo e, soprattutto, quantitativo può contribuire alla risoluzione di problematiche, talvolta complesse, correlate all'assunzione di xenobiotici.

Nel caso di assunzione di oppiacei l'identificazione qualitativa di morfina e codeina ed il loro rapporto quantitativo può, come noto, fornire indicazioni sulla tipologia di oppiaceo assunto (ad esempio eroina da strada o preparazioni farmaceutiche contenenti codeina). Ancora, l'identificazione della 6-monoacetilmorfina in materiale biologico (urina, plasma, capelli, tessuti) risulta fondamentale per la differenziazione tra recente uso di eroina ed assunzione di morfina (per esempio tramite semi di papavero). Infine, come dimostrato da un recente studio (Goldberger BA e coll. 1994 ) la determinazione quali-quantitativa di eroina, 6-monoacetilmorfina e morfina in campioni biologici post-mortali può risultare determinante nella diagnosi differenziale di decessi Eroina correlati ed, in particolare, per la ricerca della causa e delle modalità di decesso.

Quando l'esito dell'accertamento tossicologico e' il risultato di un'indagine condotta con un'articolata procedura analitica che prevede un 1o ed un 2o test, e' fondamentale conoscere l'entita' del compromesso investigativo che l'utilizzo della sudetta procedura comporta nel suo complesso. A tal fine bisogna disporre del maggior numero di dati riguardanti le peculiarita' di ciascuno dei tests oltre ad approfondite conoscenze dei profili farmacocinetici e farmacodinamici delle sostanze ricercate. La letteratura, senza soluzione di continuita', presenta i risultati di studi di valutazione dei diversi Kits immunologici per l'identificazione delle droghe nei liquidi biologici(Ferrara S.D. e coll. 1994), riguardanti diversi parametri : precisione, accuratezza, intervallo di quantificazione, cross-reazioni sfavorevoli, correlazioni con metodi cromatografici, ed altro.

Trattasi di parametri parimenti importanti sopratutto quando venga seguito un protocollo decisionale come quello esposto in Figura 3.

Il dato quantitativo su urina, notoriamente di scarso interesse tossicologico, assume un rilievo solo se utilizzato nella valutazione di compatibilita' dei ai risultati dello screening. Ad esempio, in caso di screening con risultato nettamente positivo per Oppiacei ( maggiore di 1000 ng/mL in equiv. di morfina) dopo un test EMIT d.a.u. e di successiva analisi quantitativa di conferma con morfina totale pari 80 ng/ml e codeina totale minore di 25 ng/ml; il tossicologo è obbligato ad identificare l'eventuale errore analitico o a ricercare ulteriori elementi che chiariscono l'incompatibilita'.

In questa ottica ed al fine di garantire una refertazione d'elevata affidabilita', e' importante conoscere il range del valore o dei valori normalmente attesi dall'analisi quantitativa dopo un primo risultato di screening.

Da quanto esposto è desumibile come, nel Laboratorio di tossicologia, la conferma di xenobiotici in campioni biologici mediante GC/MS od altra tecnica non possa essere concepita come una mera applicazione, per quanto ottimizzata, di una tecnica analitica fine a se stessa, ma debba essere vista in un'ottica di controllo critico delle prestazioni. E, soprattutto, di continuo confronto dei dati con essa ottenuti con quelli prodotti dai tests presuntivi. In particolare, l'attenta verifica della compatibilità dei risultati ottenuti con le diverse tecniche di screening e di conferma, e successivamente, tra questi ed il quadro clinico o circostanziale relativi alla richiesta d'analisi, possono produrre un riesame critico dell'attività analitica del laboratorio o un risultato analitico finale di elevata sicurezza.

Nelle Figure 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 e 12 vengono schematizzate le procedure che prevedono l’utilizzo della GC-MS ( SIM ) e che vengono attualmente utilizzate presso il Laboratorio del Servizio di Tossicologia Forense ed Antidoping dell’Azienda Ospedaliera di Padova, per la conferma delle  droghe ( Oppiacei, Cocaina, Amfetamine ed analoghi, Cannabinoidi, Metadone, Fentanile, Barbiturici, e Benzodiazepine) in campioni di urina.

BIBLIOGRAFIA

S.D. Ferrara , L. Tedeschi - La sicurezza di qualità del Laboratorio di Tossicologia Forense - Volume quarto - Cap. CXXII -Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini diretto da Giusto Giusti.

Autry JH III ,  Notice to all DHHS/NIDA certified laboratories. Division of Applied Research, NIDA. February 4, 1991.

Aziz K,  Drugs-of-abuse testing. Clin Lab Med, 10, 493,1990.

Bosomworth  M.P, Biomedical Science 50,150, 1993.

Brunk SD , False negative GC/MS assay for carboxy THC due to ibuprofen interference, J. Anal.Toxicol., 12,  290,1988.

Cody JT , Determination of methamphetamine enantiomer ratios in urine by gas chromatography-mass spectrometry, J Chromatogr, 580,1992.

Cone EJ, Hillsgrove M, Darwin WD, Simultaneous measurement of cocaine, cocaethylene, their metabolites, and "Crack" pyrolysis products by gas chromatography-mass spectrometry. Clin Chem, 40, 1299,1994.

Cooke BJA,  Chirality of methamphetamine and amphetamine from workplace urine samples, J. Anal. Toxicol., 18, 49,1994.

Elsohly MA. Little TL Jr, Stanford DF , Hexadeutero ll-nor-delta9-   tetrahydrocannabinol-9-carhoxylic acid: a supenor intemal standard for the GC/MS analysis of deltaSTHC acid metabolite in biological specimens, J. Anal. Toxicol., 16, 188, 1992.

Ferrara SD, Mandelli M, Classificazione, metabolismo ed escrezione dei tossici, Il laboratorio di farmacologia e le intossicazioni acute, in S.D. Ferrara, Il laboratorio di Farmacologia e Tossicologia Clinica, C.G. Edizioni Medico Scientifiche, Torino, 95, 1989.

Ferrara SD, Snenghi R, Zancaner S, Angelini A, Cibin M, Schifano F, Castagna F, Tedeschi L, Gallimberti L, Marigo M: Droga e sostanze psicoattive nel Veneto. Sistema informativo Regionale Giudiziario e Socio-Sanitario, Rivista Italiana di Medicina legale 14, 605,1992.

Ferrara SD, Tedeschi L, Epidemiological investigation and role of the toxicology laboratory. In Piemonte G., Tagliaro F., Marigo M., Frigerio A., Developments in Analytical Methods in Pharmaceutical, Biomedical and Forensic Sciences, Plenum Publishing Corporation, New York, 55, 1987.

Ferrara SD, Tedeschi L, Intossicazioni acute, in Burlina A., Guida clinica all’esame di laboratorio, C.G. Edizioni Mediche Scientifiche, Torino , 1051, 1987.

Ferrara SD, Tedeschi L , Drugs ob abuse proficiency testing in S. D. Ferrara, I Sunshine, A. Fuller, Drug of Abuse, Syva Publishing, Palo Alto,  41, 1987.

Ferrara SD, Tedeschi L, Frison G, Castagna F, Giorgetti R, Simultaneous identification of amphetamine and its derivates in urine using UPLC-UV, International Journal of Legal Medicine 105, 1993.

Ferrara SD, Tedeschi L, Frison G, Brusini G, Castagna F, Bernardelli B, Soregaroli D, Drug-of-abuse testing in urine: statistical approach and experimental comparison of immunochemical and chromatographic techniques, Journal of Analytical Toxicology, 18, 278, 1994.

Ferrara SD, Tedeschi L, Frison G, Castagna F,  Solid-Phase extraction and HPLC-UV confirmation of drugs of abuse in urine, Journal of Analytical Toxicology 16, 217,1992.

Ferrara SD, Zancaner S , Snenghi R, Rossi A, Cibin M, Tedeschi L, Castagna F,  Frison G: Alcol, droga e idoneità alla guida. Metodologia di accertamento medico legale e tossicologico forense, Rivista Italiana di Medicina legale 13, 855, 1991.

Goldberger BA, Cone EJ, Grant TM, Caplan YH, Levine BS. Smialek JE, Disposition of heroin and its metabolites in heroin-related deaths, J. Anal. Toxicol., 18, 22,1994.

Hornbeck CL, Carrig JE, Czarny RJ , Detection of a GC/MS artifact peak as methamphetamine. J Anal Toxicol, 17, 257,1993.

Hughes RO, Browner WE, Smith ML , Detection of amphetamine and  methamphetamine in urine by gas chromatography/mass spectrometry following derivatization with (-)-menthyl chloroformate, J. Anal. Toxicol., 15, 256,1991.

Joern WA , Marijuana testing in urine: use of hexadeuterated internal standard for extended linearity, and ion trap vs mass selective detector gas chromatograph/mass spectrometer systems. Clin Chem, 38, 717,1992.

Leher M, Application of gas chromatography/mass spectrometry instrument techniques of forensic urine drug testing, Clin Lab Med, 10, 271, 1990.

Paul BD, Mell LD Jr. Mitchell JM, McKinley RM. Irving J , Detection and quantitation of urinary 11-nor-delta-9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid. a metabolite of tetrahydrocannabinol, by capillary gas chromatography and electron impact mass fragmentography. J Anal Toxicol, 11, 1987.

Stafford David T., Logan Barry, Toxicological Information Series,V. Fundamental and Applied toxicology, 15, 411, 1990.

Tedeschi L, Frison G, Ferrara SD, Gascromatografia/Spettrometria di massa in Tossicologia clinica, in  S.D. Ferrara, Il Laboratorio di Farmacologia e Tossicologia Clinica, C.G. Edizioni Mediche Scientifiche, Torino, Cap.19, 247, 1989.

Weller D.L.M.,  GLP and Quality Assurance, Anal. Pro. , Vol.25,199, 1988.

Wu AHB, Onigbinde TA, Wong SS, Johnson KG , Evaluation of full-scanning GC/ion trap MS analysis of NIDA drugs-of-abuse urine testing in urine, J. Anal. Toxicol, 16,  202, 1992.

Wu AHB, Wong SS, Johnson KG, Ballatore A, Seifert WE , The conversion of ephedrine to methamphetamine and methamphetamine-like compounds during and prior to gas chromatographic/mass spectrometric analysis of CB and HFB derivatives. Biol Mass Spectrom, 21, 278, 1992.

APPENDICE  D

BOLLETTINO DI ANALISI

Il bollettino di analisi deve contenere al minimo le seguenti informazioni:

- Dati identificativi del donatore

- Data di prelievo

- Data di ricezione del campione in Laboratorio

- Numero identificativo del campione in Laboratorio

- Data dell'analisi di Laboratorio

- Firma e nome della persona autorizzata a dichiarare l'esito positivo dell'accertamento.

- Ogni osservazione registrata durante l'analisi che puo' aver influenza sui risultati del test

- Estremi della Sicurezza di Qualita' seguita o tipo di certificazione del Laboratorio

APPENDICE C

- ACCERTAMENTO RICHIESTO  ( deve essere completato dal medico esaminatore, persona autorizzata alla raccolta del campione)........................................................................................

- ESTREMI DEL PRELIEVO

NOME DEL DONATORE.............................................................DATA DI NASCITA....................

INDIRIZZO............................................................................................................................................

ENTE DI APPARTENENZA................................................................................................................

MEDICO RICHIEDENTE.....................................................................................................................

DICHIARAZIONE DEL DONATORE

Dichiaro che il campione che accompagna questa scheda e' proprio mio e che mi e' stato prelevato da.............................................Inoltre, dichiaro che i contenitori dei campioni sono stati sigillati in mia presenza e che le informazioni raccolte su questa scheda e sulle etichette sono corrette. Altresi', io acconsento all'analisi dei campioni per le droghe  e alla trasmissione dei risultati a...............................

Firma                                                                  data

CERTIFICAZIONE DEL MEDICO ESAMINATORE E ADDETTO AI PRELIEVI

ZONA DEL PRELIEVO........................................................................................................................

DATA/ORA DEL PRELIEVO.............................................................................................................

NUMERO PROGRESSIVO DEL SIGILLO.........................................................................................

TEMPERATURA DEL CAMPIONE (valutare entro 4 minuti dalla raccolta).................................

ALTRE CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE...............................................................................

EFFETTUATO DOPPIO PRELIEVO........................................................SI.....................NO............

Commenti inerenti la raccolta del campione e tipologia della stessa................................................

Certifico che il campione identificato su questa scheda e' quello dato /raccolto al sottoscritto dal...........................e certifico, che si mantiene la stessa identificazione sopra precisata e che e' stato raccolto, suddiviso, etichettato e sigillato in conformita' con le istruzioni date

Firma del medico                                                     data

AD ESCLUSIVO UTILIZZO DEL LABORATORIO

CAMPIONE          DATA/ORA          SIGILLO         CORRISPONDENZA                 N. IDENT :

RICEVUTO DA     RICEZIONE          SI      NO        ETICHETTA  SI    NO              DEL CAMP.

APPENDICE  A

PRECAUZIONI NELLA MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI BIOLOGICI

- RACCOMANDAZIONI GENERALI

I liquidi biologici di qualsiasi individuo devono essere considerati infetti. Di conseguenza, precauzioni adeguate dovranno essere prese con tutti i campioni biologici. La necessita'  di etichette particolari di pericolo sui campioni sono superflue, mentre rende essenziale che le precauzioni siano sempre seguite come di seguito esposti:

- I guanti devono essere indossati quando si manipolano campioni biologici o ogni altro oggetto, materiale o superfice che e' stata esposta a questi campioni. I guanti devono essere rimossi e sostituiti quando questi siano visibilmente cantaminati.

- Se la parte esterna del contenitore risulta contaminata dal campione, il contenitore deve essere pulito con un disinfettante, (ad esempio, con una soluzione acquosa di sodio ipoclorito diluizione 1:10 di 5% sodio ipoclorito).

- Ogni versamento deve essere prontamente pulito con disinfettante

-  Per tutti i liquidi biologici devono essere adottati dei sistemi di pipettamento meccanici od elettronici.

- Opportuni grembiuli, mascherina ed occhiali devono essere indossati ogni qualvolta si manipoli materiale biologico potenziamente infetto e le suddette protezioni (materiale compreso) devono essere dismesse prima di lasciare il laboratorio

- La manipolazione di materiale potenzialmente infetto deve essere effettuata in modo da ridurre al minimo la formazione di gocce ed aerosol. Le operazioni che riguardano l'apertura dei contenitori portacampioni, il pipettamento, la centrifugazione o l'agitazione vigorosa devono essere eseguite in sicurezza sotto cappa biologica (classe I)

- I materiali e le apparecchiature potenzialmente contaminate devono essere decontaminate in autoclave o lavaggio soluzione di ipoclorito prima di essere riposto o riutilizzato.

- Le mani devono essere lavate dopo aver tolto  gli indumenti ed i guanti prottetivi.

- Personale affetto da tagli ed abrasioni non deve manipolare materiale biologico.

APPENDICE B

PROTOCOLLO PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI DI URINA PER ANALISI DROGHE

- Il personale che riceve il campione deve assicurare la corretta identificazione del donatore (es. sulla base della patente di guida)

- La minzione deve essere controllata a vista. Se cio' non è possibile, il donatore deve spogliarsi di indumenti come cappotto o giacca che potrebbero celare oggetti o sostanze in grado di falsificare od adulterare l'urina del donatore. Tutti gli effetti personali devono essere lasciati fuori dal locale destinato alla raccolta.

- Il donatore deve accuratamente lavarsi le mani prima di consegnare il campione in modo da assicurare che nessun adulterante venga trasferito dalle mani al campione.

- La possibilita' di adulterazione puo' venire ulteriormente ridotta aggiungendo una soluzione di lavaggio colorata al contenitore della toilet, rimuovendo da questa il sapone e l'acqua calda.

- Il personale addetto alla raccolta deve misurare e registrare immediatamente la temperatura dell'urina. La misurazione va effettuata entro 4 minuti dalla minzione. Un intervallo attendibile e' quello compreso tra 33-38o. Se la temperatura non rientra all’interno di questo intervallo si deve richiedere un nuovo campione e assistere alla minzione.

- Il campione deve essere successivamente suddiviso in due contenitori (minimo di 20 ml per ogni aliquota) e ciascuno di essi deve essere accuratamente sigillato in presenza del donatore. Il numero di serie del sigillo verra' segnalato sulla scheda della catena di custodia.

- Ogni campione etichettato e siglato dall’addetto alla raccolta e dal donatore. I campioni non  dovranno scomparire insieme alla scheda di accompagnamento della catena di custodia, è in un luogo sicuro fino al trasporto al Laboratorio da parte di corriere autorizzato.

- La copia della scheda della catena di custodia deve essere conservato fino a quando il campione per rianalisi viene distrutto.

Fig.1

D3-9-THC-COOH

D6-8-THC-COOH

D6-9-THC-COOH

Fig.2

Fig.3

Accertamento di droghe e sostanze psicoattive nei liquidi biologici.

Protocollo decisionale.

SCREENING                             CONFERMA

(Immunoassay)                           (GC/MS)

Analisi                                   Analisi

semi-quantitativa                       quantitativa

VERIFICA  COMPATIBILITA'

RISULTATI

Positiva                                    Negativa

RIESAME CRITICO

VERIFICA  COMPATIBILITA'

RISULTATI/QUADRO CLINICO

Positiva                                     Negativa

RIESAME CRITICO

REFERTO

Tab. 1

| Classi di droghe | Cut-off test immunochimici | NIDA (ora SAMHSA) cut-off |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | screening | conferma |  |
| OPPIACEI | 25- 300 | 300 | 300 |  |
| COCAINA | 300 | 300 | 150 |  |
| CANNABINOIDI | 25 -100 | 50-100 | 15 |  |
| AMFETAMINE | 300-1000 | 1000 | 500 |  |
| FENCICLIDINA | 25-75 | 25 | 25 |  |
| METADONE | 300 | 300 | 300 |  |
| BENZODIAZEPINE | 100-300 | 200 | - |  |
| BARBITURICI | 100-300 | 200 | - |  |

Tab. 2

Difendibilità legale dei risultati analitici ottenuti con differenti metodiche per Cannabinoidi in urina.

Scala:   1 = completamente difendibile

2 = difendibile in alcuni casi

3 = difficile da difendere

4 = inaccettabile

Metodi con tecnica unica

| EMIT | RIA | TLC | GC | GC/MS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 1.7 |

Metodi con tecnica multipla

| EMIT | TLC | EMIT | EMIT | EMIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIA | EMIT | TLC | GC | GC/MS |
| 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.0 |

Tab. 3

STANDARD INTERNO

| ANALOGO STRUTTURALE basso costo ampia disponibilità elevata purezza ampia scelta stabilità chimica diverso comportamento chimico-fisico | ANALOGO ISOTOPICO uguale comportamento chimico-fisico costo elevato scelta limitata purezza isotopica e stabilità chimica critiche |
| --- | --- |

Tab. 4

DERIVATIZZAZIONE

ACILAZIONE

ESTERIFICAZIONE

SILANIZZAZIONE

Tab. 5

DERIVATIZZANTI

OPPIACEI  	AA, PA, PFPA, TFAA, HFBA, BSTFA/TMCS, MSTFA

COCAINA	BSTFA/TMCS, MSTFA

THC-COOH	CH3I, (CH3)2SO4, PFPA/EFisopOH, HFBA/ EFisopOH,

MSTFA, BSA, BSTFA

AMFETAMINE	AA, PFPA, TFAA, HFBA, CB-Cl, MTPA-Cl, TPC-Cl

Mentil Cloroformiato

Legenda:

AA	= Anidride acetica

PA	= Anidride propionica

PFPA	= Anidride pentafluoropropionica

TFAA	= Anidride trifluoroacetica

HFBA	= Anidride eptafluorobutirrica

BSTFA/TMCS	= N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamide/trimetilclorosilano

MSTFA	= N-metil-N-trimetilsililtrifluoroacetamide

PFPA/EFisopOH	= PFPA/Eptafluoroisopropanolo

BSA	= N,O-bis(trimetilsilil)acetamide

CB-Cl	= 4-Carbetossiesafluorobutirril cloruro

MTPA-Cl	= (-)-Metossi(trifluorometil) fenil acetil cloruro

TPC-Cl	= Trifluoroacetil-l-propil cloruro

Tab. 6. Sostanze e soglie-limite di concentrazione (Cut-Off)

________________________________________________________________________

CUT-OFF

ng/mL

AMFETAMINE ED ANALOGHI

- Amfetamina		1000

- Metamfetamina		1000

- 3,4-Metilendiossiamfetamina (MDA)		1000

- 3,4-Metilendiossietilamfetamina (MDEA)		1000

- 3,4-Metilendiossimetamfetamina (MDMA)		1000

BARBITURICI

- Butalbital			200

- Fenobarbital			200

- Secobarbital			200

BENZODIAZEPINE

- Nordiazepam			200

- Oxazepam			200

-  7-aminonitrazepam			200

-  7-aminoflunitrazepam			200

-  N-idrossietilflurazepam			200

- Lorazepam			200

- a-idrossitriazolam			200

CANNABINOIDI

- 11-nor-9-COOH-D9-THC (THC-COOH)			  50

**	- THC-COOH-glucuronide (THC-COOHGL.)

COCAINA

- Benzoilecgonina			150

**	- Cocaina

**	- Ecgoninametilestere (EME)

METADONE

- Metadone			300

**	- 2,etilidene-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (EDDP)

OPPIACEI

- Codeina			300

- Morfina			300

**	- 6-Monoacetilmorfina (MAM)

**	- Morfina-3-O-glucuronide (MORFGL.)

**	- Morfina-3-O-solfato (MORF. S.)

_____________________________________________________________________

|  | Opzione 1 |  |  |  |  | Opzione 2 |  |  |  |  | Opzione 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe | N° | % | FN | FP | FPm | N° | % | FN | FP | FPm | N° | % | FN | FP |
| Amfetamine | 1986 | 92.8 | 90 | 53 | - | 2040 | 94.7 | 22 | 25 | 62 | 120 | 99.2 | 1 | - |
| Barbiturici | 1296 | 93.3 | 86 | 1 | - | 540 | 99.8 | 1 | - | - | 30 | 100 | - | - |
| Benzodiazepine | 2298 | 95.6 | 93 | 7 | - | 1404 | 98.7 | 10 | 5 | 3 | 78 | 98.7 | 1 | - |
| Cannabinoidi | 2532 | 96.7 | 70 | 13 | - | 366 | 99.5 | - | 2 | - | 204 | 96.6 | 2 | 5 |
| Cocaina | 2502 | 99.8 | 2 | 4 | - | 322 | 99.7 | 1 | - | - | 190 | 100 | - | - |
| Metadone | 1920 | 99.9 | 2 | - | - | 318 | 99.7 | 1 | - | - | 222 | 100 | - | - |
| Oppiacei | 2520 | 91.3 | 13 | 207 | - | 840 | 91.9 | 21 | 31 | 16 | 360 | 97.5 | 2 | 7 |

Tab.7

DETERMINAZIONE GC/MS DI OPPIACEI E/O METABOLITI IN URINA

Quantità campione		2 ml

Standard interno		Nalorfina

Trattamento campione	Idrolisi enzim. + SPE (Bond Elut Certify)

Derivatizzazione		TMS der. (BSTFA + 1%TMCS, 70 °C, 30’)

Condizioni analitiche 	Iniez. splitless (250 °C), colonna HP-Ultra 1, 12 m 0.2 mm 0.33 µm, flusso (He) 0.5 ml/min, temp. 50 °C (1 min) - 30 °C/min - 235 °C - 20 °C/min - 280 °C (5 min)

Analita(i)				Specie ioniche			LOD (ng/ml)			rivelaz.			quant.

Diidrocodeina		146,236,373			373			3

Codeina			234,343,371			371			3

Etilmorfina		146,192,196			192			4

Acetilcodeina		229,282,341			341			5

Morfina		287,324,429			429			3

6-Acetilmorfina		287,340,399			399			2

Eroina		268,310,327,369		369			2

Nalorfina			414,440,455			455

Fig. 4

DETERMINAZIONE GC/MS DI COCAINA E METABOLITI IN URINA

Quantità campione		5 ml

Standard interno		D3 - Cocaina e metaboliti

Trattamento campione	SPE (Bond Elut Certify)

Derivatizzazione		TMS der. (BSTFA + 1% TMCS, 70 °C, 30’)

Condizioni analitiche 	Iniez. splitless (250 °C), colonna HP-Ultra 1, 12 m 0.2 mm 0.33 µm, flusso (He) 0.5 ml/min, temp. 50 °C (1 min) - 20 °C/min - 240 °C - 30 °C/min - 280 °C (5 min)

Analita(i)				Specie ioniche				LOD (ng/ml)			rivelaz.			quant.

Ecg. metilestere (+D3)	82,96,271 (85,99,274)		271 (274)		2

Norcocaina			136,168,289				289			5

Cocaina (+D3)		82,182,303 (85,185,306)		303 (306)		1

Cocaetilene (+D3)		82,196,317 (85,199,320)		317 (320)		2

Benzoilecgon. (+D3)		82,240,361 (85,243,364)		361 (364)		1

Fig. 5

DETERMINAZIONE GC/MS DI AMFETAMINE E/O METABOLITI IN URINA

Quantità campione		2 ml

Standard interno		MDPA

Trattamento campione	LLE (Extrelut 3) o SPE (Bond Elut Certify)

Derivatizzazione		TFA der. (TFA/Etile acetato, 70 °C, 30’)

Condizioni analitiche 	Iniez. splitless (250 °C), colonna HP-Ultra 1, 12 m 0.2 mm 0.33 µm, flusso (He) 0.5 ml/min, temp. 50 °C (0.5 min) - 15 °C/min - 220 °C - 40 °C/min - 290 °C (2 min)

Analita(i)				Specie ioniche			LOD (ng/ml)			rivelaz.			quant.

Amfetamina		91,118,140,162		140			15

Fenilpropanolamina	69,140,203,230		140			20

Metamfetamina		110,118,154,245		154			10

MDA		105,135,162,275		135			10

MDMA		135,154,162,289		154			10

MDEA		135,140,168,303		168			10

MBDB		135,168,176,303		176			15

MDPA			140,162,182,317		182

Fig.6

DETERMINAZIONE GC/MS DI TETRAIDROCANNABINOLO E METABOLITA IN URINA

Quantità campione		3 ml

Standard interno		D3 - THC e THC-COOH

Trattamento campione	Idrolisi basica + SPE (Bond Elut Certify)

Derivatizzazione		TMS der. (BSTFA + 1% TMCS, 70 °C, 30’)

Condizioni analitiche 	Iniez. splitless (250 °C), colonna HP-Ultra 1, 12 m 0.2 mm 0.33 µm, flusso (He) 0.5 ml/min, temp. 80 °C (1 min) - 25 °C/min - 300 °C (1 min)

Analita(i)				Specie ioniche				LOD (ng/ml)			rivelaz.			quant.

THC (+D3)			303,315,386 (306,318,389)	386 (389)		2

THC-COOH (+D3)		371,473,488 (374,476,491)	488 (491)		1

Fig. 7

DETERMINAZIONE GC/MS DI METADONE E METABOLITA IN URINA

Quantità campione		2 ml

Standard interno		Benzexolo

Trattamento campione	LLE (Extrelut 3)

Derivatizzazione		nessuna

Condizioni analitiche 	Iniez. splitless (250 °C), colonna HP-Ultra 1, 12 m 0.2 mm 0.33 µm, flusso (He) 0.5 ml/min, temp. 90 °C (1 min) - 30 °C/min - 235 °C (2 min) - 30 °C/min - 290 °C (1 min)

Analita(i)				Specie ioniche				LOD (ng/ml)		rivelaz.				quant.

EDDP			262,276,277				277		20

Metadone			72,223,294				72		10

Benzexolo			55,98,218				98

Fig. 8

DETERMINAZIONE GC/MS DI FENTANILE IN URINA

Quantità campione		3 ml

Standard interno		D5 - Fentanile

Trattamento campione	SPE (Bond Elut Certify)

Derivatizzazione		nessuna

Condizioni analitiche 	Iniez. splitless (300 °C), colonna HP-Ultra 1, 12 m 0.2 mm 0.33 µm, flusso (He) 1 ml/min, temp. 150 °C (2 min) - 20 °C/min - 290 °C (1 min)

Analita(i)				Specie ioniche				LOD (ng/ml)		rivelaz.				quant.

Fentanile (+D5)		146,189,245 (151,194,250)	245 (250)		0.3

Fig.9

DETERMINAZIONE GC/MS DI BARBITURICI IN URINA

Quantità campione		2 ml

Standard interno		Acido etil-tolilbarbiturico

Trattamento campione	LLE (Extrelut 3)

Derivatizzazione		nessuna

Condizioni analitiche 	Iniez. splitless (250 °C), colonna HP-Ultra 1, 12 m 0.2 mm 0.33 µm, flusso (He) 0.5 ml/min, temp. 50 °C (2 min) - 30 °C/min - 235 °C (5 min) - 20 °C/min - 280 °C (1 min)

Analita(i)				Specie ioniche				LOD (ng/ml)		rivelaz.				quant.

Butalbital			167,168,181				168		15

Amobarbital		141,156,157				156		20

Secobarbital		167,168,195				168		10

Fenobarbital		117,204,232				204		10

Acido etil-tolilbarbit.	117,218,246				218

Fig. 10

DETERMINAZIONE GC/MS DI BENZODIAZEPINE E/O METABOLITI IN URINA

Quantità campione		5 ml

Standard interno		Pinazepam

Trattamento campione	Idrolisi enzim. + SPE (Bond Elut Certify)

Derivatizzazione		TMS der. (BSTFA + 1%TMCS, 70 °C, 60’)

Condizioni analitiche 	Iniez. splitless (250 °C), colonna HP-Ultra 1, 12 m 0.2 mm 0.33 µm, flusso (He) 1 ml/min, temp. 60 °C (1 min) - 30 °C/min - 235 °C (5 min) - 20 °C/min - 290 °C (2 min)

Analita(i)				Specie ioniche				LOD (ng/ml)		rivelaz.				quant.

Desalchilflurazepam	359,360,341				359		10

Nordiazepam		341,342,343				341		10

Oxazepam			429,430,431				429		30

Diazepam			256,283,284				256		15

Bromazepam		386,388,389				386		20

Pinazepam			280, 307,308				308

Lorazepam			429,430,431				429		25

Nitrazepam		306,352,353				352		20

7-Aminonitrazepam	394,395,396				394		20

Flunitrazepam		285,286,312				312		15

Prazepam			241,269,324				269		15

Idrossietilflurazep.	287,288,289				288		10

Clonazepam		352,386,387				387		30

7-Aminoflunitrazepam	326,327,355				355		20

Flurazepam		86,99,387				86		10

Fig. 11

DETERMINAZIONE GC/MS DI MORFINA, 6-ACETILMORFINA, CODEINA  IN URINA

Quantità campione		2 ml

Standard interno		D3 - Morfina, 6-Acetilmorfina, Codeina

Trattamento campione	Idrolisi enzim. + SPE (Bond Elut Certify)

Derivatizzazione		TMS der. (BSTFA + 1%TMCS, 70 °C, 30’)

Condizioni analitiche 	Iniez. splitless (250 °C), colonna HP-Ultra 1, 12 m 0.2 mm 0.33 µm, flusso (He) 0.5 ml/min, temp. 50 °C (1 min) - 30 °C/min - 235 °C - 20 °C/min - 280 °C (5 min)

Analita(i)				Specie ioniche				LOD (ng/ml)		rivelaz.				quant.

Codeina (+D3)		234,343,371 (237,346,374)	371 (374)		2

Morfina (+D3)		287,324,429	(290,327,432)	429 (432)		2

6-Acetilmorfina (+D3)	287,340,399	(290,343,402)	399 (402)		1

Fig. 12